转运呼吸机技术参数

| 序号 | 技术参数和性能名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于机械通气的成人和儿童院内、外转运 |  |
| 1.1 | 屏幕显示 | 彩色中文操作界面 |  |
| 1.2 | 转运功能 | 可连接高压氧气瓶；支持低压氧模式：≤15升/分钟；内置后备电池：标准4小时以上 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 压力控制：在PEEP/CPAP以上5到60cmH2O |  |
| 2.2 | 参数2 | 压力支持：在PEEP/CPAP以上0到60cmH2O |  |
| 2.3 | 参数3 | ETS呼气切换灵敏度：吸气峰流速的5到80% |  |
| 2.4 | 参数4 | 压力延迟上升时间：0到2000ms |  |
| 2.5 | 参数5 | 涡轮峰流速：可提供最大260L/分 |  |
| 2.6 | 参数6 | 动态肺模型，能迅速了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态，直观、准确； |  |
| 2.7 | 参数7 | 动态图形监测。说明：动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP/CPAP、吸气峰流速、呼气峰流速、呼出潮气量、吸气潮气量、呼出分钟通气量、漏气量、吸气时间、呼气时间、气道氧浓度等 |  |
| 2.9 | 参数9 | 报警设置：低/高分钟通气量、低/高压力、低/高潮气量、低/高呼吸频率、窒息时间、低/高氧浓度 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 主机 |  |
| 3.2 | 配置2 | 标准台车 |  |
| 3.3 | 配置3 | 湿化器 |  |
| 3.4 | 配置4 | 呼吸管路组 |  |
| 3.5 | 配置5 | 吊臂 |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 主机保修≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.5 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.6 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.7 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.8 | 工程师培训 | 支持 |  |