一体化迷你平板移动C形臂X光机

技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 主要用于四肢伤病的二维透视及动态摄影功能 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 超低剂量的X线透视和快照图像 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 焦点≤0.033mm |  |
| 2.2 | ★参数2 | 控制台与C型臂一体机 |  |
| 2.3 | ★参数3 | CMOS平板探测器 |  |
| 2.4 | ★参数4 | DQE ≥70% |  |
| 2.5 | 参数5 | 透视最大KV值 ≥80kV |  |
| 2.6 | 参数6 | 透视最小KV值 ≤40kV |  |
| 2.7 | 参数7 | 透视最大mA值≤0.16mA |  |
| 2.8 | 参数8 | 透视最小mA值≤0.02mA |  |
| 2.9 | 参数9 | 最大输出功率≤15W |  |
| 2.10 | 参数10 | 标称高电压≤80 kV |  |
| 2.11 | 参数11 | 标称电流≤0.16mA |  |
| 2.12 | 参数12 | 全液晶触屏操作，遥控脚踏或手控多种透视方式 |  |
| 2.13 | 参数13 | 实时显示多方位图像，图像可实现360°旋转 |  |
| 2.14 | 参数14 | 扩展性能具备数码成像装置，带有成像刻录和转化及回放系统 |  |
| 2.15 | 参数15 | DVD刻录和USB图像存储 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 移动C形臂系统，1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 移动C形臂工作站，1个 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。