血细胞分离机技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 应用于造血干细胞采集、淋巴细胞采集，红细胞去除和置换，还可进行血浆置换治疗。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 需要进行血液治疗的患者。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 全自动双针式。 具备全自动血液分离功能，包含高清摄像头及图片解析芯片。 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 卡匣式一体化管路，方便安装，具有设备自动装载及预充管路系统。 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 具有程序报错系统。 |  |
| 2.4 | ★参数4 | 具有单个核细胞采集程序：全自动细胞采集模式，可根据需求切换为半自动模式；采集终产品中红细胞污染率≤4%。 |  |
| 2.5 | 参数5 | 具备采集/回输压力感应器、空气感应器、离心仓漏液探测器、红细胞污染监控。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 操作界面：全彩触屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 离心机转速：2000～5000rpm，全血流速可调。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵，独立可调抗凝剂泵。 |  |
| 2.9 | 参数9 | 抗凝剂管理，设备根据不同的全血容量，自动调整泵的速度。 |  |
| 2.10 | 参数10 | 低体外循环血量（所有条件都达到最大值时，最大体外循环量≤200mL）。 |  |
| 2.11 | 参数11 | 断电保护功能。 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 血液成分分离机1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 分离盘1个 |  |
| 3.3 | 配置3 | 置换管路1套 |  |
| 3.4 | 配置4 | 打印机1台、电脑1台 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤ 24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。