全自动配血/血型分析仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于ABO血型鉴定（正定型和反定型），不规则抗体筛查，交叉配血试验，直接库姆斯试验。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 患者和献血者。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 试剂卡类型为微柱凝胶卡，所有检测卡均带有质控孔。 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 急诊样品管理。 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 双针加样系统。 |  |
| 2.4 | ★参数4 | ABO血型鉴定速度：≥400个测试/小时；不规则抗体筛查速度：≥200个测试/小时。 |  |
| 2.5 | ★参数5 | 离心机转速≥1000 rpm，偏差≤ ±10rpm；离心时间偏差≤ ±10s。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 25℃、37℃双温度孵育模式，温度偏差 ±1℃。血型鉴定时使用25℃孵育，交叉配血和不规则抗体筛查时使用37℃孵育，可自动调节温度。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 凝块检测功能，防止加样针、液路堵塞，保证实验效率。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 高分辨率CCD彩色判读系统，放大结果凝集图谱，方便判断微弱凝集结果。 |  |
| 2.9 | 参数9 | 样品可连续装载。 |  |
| 2.10 | 参数10 | 交叉配血判读界面：保证主次侧结果在同一界面同时看到。 |  |
| 2.11 | 参数11 | 质控模块：可完成血型相关室内质控工作。 |  |
| 2.12 | 参数12 | 实验结果审核方式：实验结果具有批量审核并发送LIS系统的功能。 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 分析仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 消毒管 |  |
| 3.3 | 配置3 | 条码枪系统 1套 |  |
| 3.4 | 配置4 | 样品架 10个（含急诊） |  |
| 3.5 | 配置5 | 试剂架 |  |
| 3.6 | 配置6 | 稀释液架 |  |
| 3.7 | 配置7 | 消毒用溶液瓶 |  |
| 3.8 | 配置8 | 洗液瓶 |  |
| 3.9 | 配置9 | 废液瓶 |  |
| 3.10 | 配置10 | 废卡容器 |  |
| 3.11 | 配置11 | 工具配件 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。