肌电图机（表面携带）技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 研究肌肉在参与运动过程中的变化，用于运动研究和创伤康复评定 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 人 |  |
| 1.3 | 特殊功能要求 | 可用于水下监测，小巧轻便，无线传输数据 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 充电电池可连续记录时间不小于10小时 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 支持无线传输，传输范围≥60米 |  |
| 2.3 | ★参数3 | EMG通道数：≥16导 |  |
| 2.4 | ★参数4 | 具有防水和水下肌电监测功能 |  |
| 2.5 | 参数5 | EMG信号采集率：≥1000 Hz |  |
| 2.6 | 参数6 | 无需参考电极即可以获得高保真信号 |  |
| 2.7 | 参数7 | 监测端重量轻巧便携 |  |
| 2.8 | 参数8 | EMG信号带宽：10Hz-1000Hz |  |
| 2.9 | 参数9 | 配有遥控开关，可实现异地主电极存储，实现无限制距离数据传输 |  |
| 2.10 | 参数10 | AD转换率：≥16bit |  |
| 2.11 | 参数11 | EMG输入信号范围：±2.5mv |  |
| 2.12 | 参数12 | EMG输出信号范围：±2.5 V |  |
| 2.13 | 参数13 | CMRR（共模抑制比：抗噪声系数）≥120dB |  |
| 2.14 | 参数14 | ACC传感器测量范围：±2g、±4g、±8g、±16g |  |
| 2.15 | 参数15 | ACC传感器采样率：≥140Hz，ACC传感器带宽：0-70Hz，无线传输/接收频率：2400-2524MHz |  |
| 2.16 | 参数16 | 多功能设计在每个传感器内嵌有三轴加速度传感器，实现EMG与三维加速度信号同步采集 |  |
| 2.17 | 参数17 | 可根据用户需要和特定的测试条件定制特殊传感器形状 |  |
| 2.18 | 参数18 | 具备视频同步管理，可通过不少于2个摄像机同步EMG信号采集视频，允许采集数据时添加识别标记及时间标记 |  |
| 2.19 | 参数19 | 可显示解剖肌肉图以及传感器位置图，可以方便快捷的选择每导的测量位置 |  |
| 2.20 | 参数20 | 可进行实时二维或三维频谱分析，计算均值或中值，可预设阈值以及全面的数据导入功能 |  |
| 3 | 配置要求 （一行只写一个参数） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 基础单元（含放大器、数据输入输出接口） | 2个 |
| 3.2 | 配置2 | EMG传感器16导 | 2套 |
| 3.3 | 配置3 | 同步摄像机 | 2个 |
| 3.4 | 配置4 | 开关 | 2个 |
| 3.5 | 配置5 | 记录和分析软件 | 2套 |
| 3.6 | 配置6 | USB连接线 | 2根 |
| 3.7 | 配置7 | 便携箱 | 2个 |
| 3.8 | 配置8 | 电池、充电器 | 2套 |
| 3.8 | 配置8 | 主流品牌电脑 | 2台 |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出故障响应时间 | 维修到达现场时间≤6小时(本地) 维修到达现场时间≤24小时(外地) |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件供应 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。