高压灭菌器（生物安全型）

技术参数确认表

| 序号 | 技术参数和性能名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于各大实验室，如分子生物学、细胞生物学、生物制药等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 生物样本、玻璃器皿、培养基等 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 容积≥105L，适用于大件物品的灭菌消毒处理 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 有效容积：大于≥105L，内腔直径≥420mm，可容纳大型物品 | 理由：实验中一些大型物品需要灭菌故对体积有要求保证能够放入 |
| 2.2 | ★参数2 | 门锁系统：穿透式针式锁、电动锁、磁力锁三重保障，确保仪器在运行期间盖子不会被打开 | 理由：灭菌器属于高温高压仪器，要求多重保障以保证实验安全性 |
| 2.3 | ▲参数3 | 脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出 | 理由：脉冲排气保证培养基不爆沸 |
| 2.4 | ▲参数4 | 危险性疾病防御双路排气方式：分离式双路排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，防止在100度之前未灭菌的致病性气溶胶以及病毒排放到空气中； | 理由：双路排气确保致病性气溶胶排放到空气中造成污染 |
| 2.5 | ▲参数5 | 仪器标配手动排气阀及电子排气阀，双重保护，当电子排气阀失效后可启用手动排气阀泄压 | 理由：当电子排气阀失效后可启用手动排气阀泄压，排除安全隐患 |
| 2.6 | 参数6 | 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度：包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等 |  |
| 2.7 | 参数7 | 双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性 |  |
| 2.8 | 参数8 | 灭菌温度：105℃-135℃，加热温度：45－104℃ ，灭菌时间：1-250min |  |
| 2.9 | 参数9 | 标配强制冷却系统，大大减少冷却时间 |  |
| 2.10 | 参数10 | 最大操作压力：0.26 MPa |  |
| 2.11 | 参数11 | 安全装置：安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等； |  |
| 2.12 | 参数12 | 时间显示：灭菌1－999分钟，温度显示：5-137℃，压力计量程：0-0.4Mpa； |  |
| 2.13 | 参数13 | 明亮指示灯设置在操作面板的上部，根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化； |  |
| 2.14 | 参数14 | 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响； |  |
| 2.15 | 参数15 | 密封圈防护系统：盖子分离式水平安装设计，采用垂直向上打开箱盖设计 |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 灭菌器主机一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 不锈钢提篮2个 |  |
| 3.3 | 配置3 | 排水软管1根 |  |
| 3.4 | 配置4 | 排气瓶1个 |  |
| 3.5 | 配置5 | 密封圈 1个 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装、海外维护≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 响应时间≤ 24小时 维修时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥5年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | ≥3年 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。