荧光定量PCR仪技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 配合核酸检测试剂对样本进行定性定量分析 |  |
| 1.2 | 实验对象 | DNA或RNA |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.2 | ★参数1 | 荧光通道≧5个 | 可进行多重荧光检测或选择更多的商业化染料，满足科室多种检测需求 |
| 2.2 | ★参数2 | 经典的96孔板式样本槽。耗材兼容性强，同时兼容0.1/0.2ml的PCR单管，8连条管和96孔板（有无裙边均可） | 多种通用耗材上样，不受上样类型约束，通用性强 |
| 2.3 | ▲参数3 | 最大升温速度不低于8℃/s，最大降温速度不低于6℃/s |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 具有温度梯度功能，梯度区间可达40℃，温度梯度数量≧12个 |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 具有的8道光纤穿梭检测系统，无边缘效应，无需进行ROX校正 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 采用高灵敏度的光电倍增管检测（PMT）进行检测 |  |
| 2.7 | ▲参数7 | 可选配与荧光定量PCR仪同品牌的CLC生物信息学分析软件，须提供软件宣传资料 |  |
| 2.8 | 参数8 | 动态范围≧10个 |  |
| 2.9 | 参数9 | PCR反应体积5-100ul，推荐10-80ul |  |
| 2.10 | 参数10 | 温度均一性：在55℃时，＜±0.15℃ |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 荧光定量PCR仪主机一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 配套分析软件1套 |  |
| 3.3 | 配置3 | 电脑1台 |  |
| 3.4 | 配置4 | 说明书1份 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装，海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。