|  |
| --- |
| **心电监护仪** |
| **序号** | **技术和性能参数名称** | **技术参数和性能要求** | **备注** |
| **1** | **设备使用需求** | 主要用于连续监测危重病人生命体征，包括心电、血氧、无创血压、有创血压辅助判断病人情况 |  |
| 1.1 | 设备用途 | 对患者进行实时生命体征监测 |  |
| 1.2 | 使用对象 | 全年龄段患者 |  |
| **2** | **主要技术参数** |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，并且实时更新 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 标配可同时监测心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、三有创、双温度 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 主机显示器一体化设计，低功耗设计，无风扇等散热装置 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。 |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 可升级Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 氧饱和度同时能做到智能延迟报警和灌注指数显示 |  |
| 2.7 | ▲ 参数7 | 提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况 |  |
| 2.8 | 参数8 | 可升级带触摸屏的转运模块，插入主机后可实现双屏双控、双向可视化操作，主机屏幕与模块屏幕独立显示，可同时观察。取下模块后可由️充电电池供电作为独立监护仪单独使用，并保证数据的无缝转运。 |  |
| 2.9 | 参数9 | 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其它实时波形的显示和全部参数的报警 |  |
| 2.10 | 参数10 | 12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势 |  |
| 2.11 | 参数11 | 无创血压具有手动、自动、连续测量模式 |  |
| 2.12 | 参数12 | 可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态 |  |
| 2.13 | 参数13 | 标配≥23种心律失常分析，含房颤分析 |  |
| 2.14 | 参数14 | 支持升级ETco2,主流和旁流为一体 |  |
| 2.15 | 参数15 | 通过FDA和CE双认证 |  |
| 2.16 | 参数16 | 主机内置3槽插件框，兼容单/多参数插件模块 |  |
| **3** | **配置需求** |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 监护仪主机1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 心电导联线主电缆1根 |  |
|  | 配置3 | 心电导联线1根 |  |
|  | 配置4 | 心电电极片1包 |  |
|  | 配置5 | 血氧饱和度主电缆1根 |  |
|  | 配置6 | 儿童、成人、肥胖血氧饱和度探头各1个 |  |
|  | 配置7 | 无创血压导气管1根 |  |
|  | 配置8 | 儿童、成人、肥胖无创血压袖带各1个 |  |
|  | 配置9 | 有创血氧模块 1块 |  |
| **4** | **售后服务** |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地），维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具清单 |  |
| 4.7 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |