全自动医用PCR分析系统技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 主要用于结核分枝杆菌及利福平耐药、艾滋病毒载量、流感病毒、呼吸道合胞病毒等感染性病原体的快速核酸检测，适用于多场合的应用如移动检测车、太阳能简易检测屋等。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 用于鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、尿液等样本中的感染性病原体感染情况。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.2 | ★参数1 | 一体化设备，系统整合了基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程，实现从样本处理到PCR扩增检测零人工操作。 | 避免操作人员接触样本，降低了感染风险，生物安全度更高。保护样品和实验人员的安全，可在野外环境操作。 |
| 2.2 | ★参数2 | 该系统采用实时荧光定量PCR技术，在体外检测病原体核酸及相关耐药基因等。 | 实现多种感染性病原体快速核酸检测。 |
| 2.3 | ▲参数3 | 配套国家药品监督管理局（NMPA）批准的同品牌感染性病原体检测项目不少于5个：必须包括结核分枝杆菌及利福平耐药快速核酸检测、艰难梭菌毒素基因检测、甲/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒快速核酸检测、艾滋病毒载量检测和甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌检测。 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 系统可扩展配套同品牌其他检测项目： a) 埃博拉病毒核酸快速检测。 b) 肠道病毒的快速分子检测。 c) Covid-19病毒快速核酸检测。 |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 检测速度快： 结核分枝杆菌及利福平耐药快速核酸检测≤120分钟 艰难梭菌毒素基因检测≤60分钟 甲/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸检测 ≤30分钟 甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌检测≤80分钟 艾滋病毒载量检测≤90分钟 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 试剂盒室温储存（2-28°C）。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 独立性的试剂盒，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 系统带有4个独立检测模块，各检测模块独立运行，可同时进行不同项目检测实验。每个检测模块含有独立的超声破碎装置、阀门驱动装置、温度控制装置以及可独立进行6通道荧光检测。 |  |
| 2.9 | 参数9 | 系统的热性能参数如下： 加热速率（最大）：从 50℃到95℃是10℃/秒 冷却速率（最大）：从95℃到50℃是2.5℃/秒 温度持续时间精度：设定的时间±1.0秒 温度精度：从60℃到95℃是±1.0℃ |  |
| 2.10 | 参数10 | 分析软件：中英文操作系统，系统会自动按照相应的程序运行，软件实时监测PCR反应情况，一旦PCR完成立刻报告结果，状态显示屏会给出得到的结果和时间。 |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 全自动医用PCR分析系统一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 条形码扫描仪一个 |  |
| 3.3 | 配置3 | 控制单元（预装配套操作系统）一台 |  |
| 3.4 | 配置4 | 电源线一根 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。