便携式全自动核酸检测系统

技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 一体化进行快速的核酸提取、扩增、检测分析，并进行简易的结果打印和报告，搭载涵盖特殊项目（新冠病毒等）和基础项目（HBV、HPV、EBV等），满足医院应急检测和基础项目快速检测需求 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 特殊项目（新冠病毒等）和基础项目（HBV、HPV、EBV等）对应的各类常见检测样本 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 厂家需提供≥2种NMPA三类证试剂，用于仪器的项目搭载 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 检测原理：单管多重荧光聚合酶链扩增反应（PCR）检测和恒温基因扩增反应检测 | 单管多重荧光检测，提高单样本检测时效；采用聚合酶链扩增反应，灵敏度和特异性更高，应用更广泛。 |
| 2.2 | ★参数2 | 检测报告时长≤90分钟，快速出具简单实验结果 | 真正实现快速核酸提取、检测、报告，有效提升诊断时效，为患者在最佳时间窗口获得最大便利提供有效手段。 |
| 2.3 | ★参数3 | 集核酸提取、扩增、检测于一体，已获国家CFDA/NMPA认证的三类医疗器械注册和CE认证产品；操作简单，便于移动携带；小体积，主要设备可放入生物安全柜内使用 | 一体化设计，更利于移动、便携式应用和多场景条件下的使用和报告。经简单培训，即可被使用人掌握；获国家CFDA认证的三类医疗器械注册和CE认证产品，产品更有保障，且国内外支援使用更方便。主要设备可放置入生物安全柜内，可有效防控特殊应用场景下（如新冠病毒核酸检测）的生物安全风险。 |
| 2.4 | ▲参数4 | 新冠核酸最低检测下限（灵敏度）≤500 copies/ml | 选择灵敏度越高的新冠病毒核酸检测试剂，更能减少阳性漏检和误诊，避免延误防控和治疗时机。 |
| 2.5 | ▲参数5 | 厂家能提供可搭载此仪器的使用的CFDA/NMPA三类证试剂项目≥2种； | 既能适用于特殊情况下的应急使用（如新冠核酸快速检测），也能适用于更多种基础项目的应用，避免设备后期闲置，提升应用效率。 |
| 2.6 | ▲参数6 | 分析软件登录途径：配套触摸屏；程序运行：内置程序；界面语言：中英文切换 | 配套触摸屏，并内置程序，可无需另外连接单独的电脑控制，使用更方便、灵活，应用场景更丰富。适合不同语种应用环境，方便国内外对口支援应用。 |
| 2.7 | ▲参数7 | 激发光源：高能、长寿命LED光源≥四色；检测通道数≥4通道 | 高能、长寿命的LED光源，仪器无需定期进行光源更换和校正。四色LED光源，更为精准的广波长控制。单管四色多重荧光聚合酶链扩增反应和检测，提高单样本检测时效。 |
| 2.8 | ▲参数8 | 配套使用的新冠核酸检测试剂盒，满足新型冠状病毒(2019-nCoV)RNA的保守基因片段 ORF1ab基因序列和N基因序列的检测，并采用内源性内标进行质量监测；满足一个扩增管内同时完成单样本ORF1ab基因、N基因和内源性内标的检测 | 符合《新型冠状病毒肺炎实验室检测技术指南》中新型冠状病毒的实验室检测相关要求。新冠核酸检测采用内源性内标，可对采样、核酸提取和检测过程进行全过程监控，质量保障更好。一个扩增管内同时进行新型冠状病毒(2019-nCoV)RNA的保守基因片段 ORF1ab基因序列和N基因序列的检测，仪器单孔检测能力更优。 |
| 2.9 | 参数9 | 灵敏度：可检测单拷贝基因 | 灵敏度高，提升检测报告质量。 |
| 2.10 | 参数10 | 动态线性范围/线性度：8个或更多数量级/梯队线性回归系数R≥0.99 | 动态线性范围宽，线性回归系数高，适用性强，结果更准确。 |
| 2.11 | 参数11 | 升温速率：最快≥6.0℃/秒（50℃~90℃）；降温速率：最快≥2.0℃/秒（50℃~90℃）。 | 升降温速率快，提升扩增检测效率。 |
| 2.12 | 参数12 | 温度精确度：≤±0.5℃（50℃~90℃）；温度控制范围：室温±5℃至99℃。 | 温度精确性高，扩增更稳定，一致性更好；变温PCR，扩增检测灵敏度更高。 |
| 2.13 | 参数13 | 检测器：高灵敏度光电二极管；检出限：＜2nM（对于FAM/VIC/ROX/CY5） | 光学感应敏感度越高，检测限越低，仪器越灵敏，结果更准确，性能更卓越。 |
| 2.14 | 参数14 | 检测方式：实时动态监测 | 直观、高效，便于实时观察仪器使用动态。而且可实现更快速的阳性结果报告效率。 |
| 2.15 | 参数15 | 适用染料至少包括：FAM；VIC；ROX；CY5等 | 适用常见的荧光染料，荧光更稳定，应用更有保障。 |
| 2.16 | 参数16 | 提取原理：采用快速核酸释放技术提取，并能提供注册版的快速核酸提取试剂。 | 快速核酸释放技术，应用简便、快速，既能满足操作简便的需求，同时易学，易掌握，也可实现快速的自动化核酸提取，提升整个核酸检测时效性。 |
| 2.17 | 参数17 | 可在仪器上开展的CFDA/NMPA注册试剂项目至少包括2019-nCoV、TB、HBV、HPV、NG、CT、UU、MP等；可在仪器上开展的其他拓展试剂项目包括HCV、EBV、ADV、BP、MG、ALDH2&ADH1B、HLA-B27、MATHFR、CYP2C19等 | 更多的可应用CFDA注册试剂检测项目，除了能保障新冠疫情期间的公共卫生健康和疾病预防控制，也能提升和保障疫情外的相关检测服务能力；更多的可应用检测项目，除了能保障新冠疫情期间的公共卫生健康和疾病预防控制，也能提升和保障疫情外的相关检测服务能力。 |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 仪器整机1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电源线1根 |  |
| 3.3 | 配置3 | 手掌式离心机1台 |  |
| 3.4 | 配置4 | 说明书1本 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。