荧光定量PCR仪技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 对病原体核酸进行扩增和荧光实时动态采集、检测，实现对病原体核酸的定性/定量分析 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 特殊项目（新冠病毒等）和基础项目（HBV、HPV、EBV等）对应的各类常见检测样本核酸 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 能实现双模块独立运行和定量分析功能。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 激发光源：大功率 LED光源 | 大功能率LED光源，能带来更强的激发光强度，而且LED光源寿命长，无需预热，提高了检测效率，并大大减少了后期使用和维护成本。 |
| 2.2 | ★参数2 | 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 | 反应管的底部侧面激发、检测，减少了光程差和光路空气暴露折射影响以及孔间荧光串扰影响，极大的提高了检测灵敏度和特异性。 |
| 2.3 | ★参数3 | 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 | 反应管的底部侧面激发、检测，减少了光程差和光路空气暴露折射影响以及孔间荧光串扰影响，极大的提高了检测灵敏度和特异性。 |
| 2.4 | ▲参数4 | 荧光检测通道数≥4，具有CFDA/NMPA证书。 | 荧光检测通道数≥4，便于开展多重荧光PCR测试，应用更多元、广泛；获国家CFDA认证的三类医疗器械注册，产品更有保障。 |
| 2.5 | ▲参数5 | 适用于灵敏度较高且经CFDA/NMPA认证的新型冠状病毒核酸检测试剂对灵敏度及通道数的要求 | 符合《关于加强外送样本新冠病毒核酸检测质量管理工作的通知》对检测仪器的要求。 |
| 2.6 | ▲参数6 | 荧光检测波长至少包含（多种通道可供选配置）： 通道1:470nm-510nm； 通道2:530nm-565nm； 通道3:580nm-620nm； 通道4:630nm-665nm； 通道5: 选配； 通道6：选配。 | 荧光检测波长选择越通用，在试剂匹配性的多元化方面更灵活；荧光检测通道可选配拓展，更有利于新项目、新技术的拓展升级。 |
| 2.7 | ▲参数7 | 断电保护：有断电保护功能 | 对于短时断电，具有恢复电力后实验保护继续功能，有利于节约实验应急情况下的使用试剂成本，减少试剂损失。 |
| 2.8 | ▲参数8 | 检测器：高灵敏度光电传感器；激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。 | 采用高灵敏度光电传感器，仪器灵敏度更有保障；每一反应孔独立的激发、检测光光纤传输模式，减少了光程差和光路空气暴露折射影响以及孔间荧光串扰影响，极大的提高了检测灵敏度和特异性。 |
| 2.9 | 参数9 | 最小反应容积≤15ul，最大反应容积≥100ul | 反应容积越广泛，应用更灵活、多元，且支持大体积扩增，有效保障扩增检测灵敏度。 |
| 2.10 | 参数10 | 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 | 软件应用模式越多元化，仪器使用效率和利用率越高。 |
| 2.11 | 参数11 | 最小检测模板：单个拷贝装机应用 | 灵敏度高，提升检测报告质量。 |
| 2.12 | 参数12 | 控温模式：半导体热电模块 | 半导体热电模块，温控更精准。 |
| 2.13 | 参数13 | 模块最低温度范围≤4℃；模块最高温度范围≥99℃。 | 模块温度越宽泛，仪器应用更多元；仪器升降温快速且温度精度和均一性越好，扩增检测效果也越佳。 |
| 2.14 | 参数14 | 升温速率：≥4.0℃/s | 仪器升降温越速，扩增效率越快，实验效率越高。 |
| 2.15 | 参数15 | 温控精度：±≤0.1℃ | 仪器温控精度越高，扩增检测效果也越佳 |
| 2.16 | 参数16 | 温度均匀性：±≤0.1℃ | 仪器温度均一性越好，扩增检测效果也越佳，孔间扩增效率差异越小。 |
| 2.17 | 参数17 | 检测动力学范围：100-1010 | 检测动力学范围越宽适用性强，结果更准确。 |
| 2.18 | 参数18 | 可检测的荧光素及染料至少包含：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5等 | 可检测的荧光素及染料选择越通用，在试剂匹配性的多元化方面更灵活。 |
| 2.19 | 参数19 | 热盖：电子自动控制热盖 | 电子自动控制热盖，可自动根据扩增PCR反应管高度，在扩增检测时进行热盖高度适应性调整，扩增密封性和防止扩增反应液蒸发效果更好。 |
| 2.20 | 参数20 | 该设备的三级甲等医院用户数量≥100个 | 基础而广泛的装机及应用客户数量与质量，有利于判断该设备在临床医疗单位的应用认可度，更能体现品牌价值和服务价值的真实性。 |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电脑1套 |  |
| 3.3 | 配置3 | 说明书1本 |  |
| 3.4 | 配置4 | 保险丝2个 |  |
| 3.5 | 配置5 | 合格证1份 |  |
| 3.6 | 配置6 | 检测报告1份 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。