全自动核酸提取体系技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 可对多种样本，如组织、细胞、全血、血清、血浆、生殖道分泌物、FFPE样本等进行病原体DNA、RNA核酸提取和纯化，特殊样本可提供专门的试剂和程序；可用于PCR反应体系自动构建。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 血浆、血清、外周血、痰液、唾液、胸腹水、脑脊液、干血斑、拭子、脱落细胞、粪便、组织等样本。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 可兼容磁珠法和快速核酸释放技术方法。其中磁珠法核酸提取：能对不同项目、不同样本的核酸进行全自动提取，可实现带磁珠上机扩增功能。具有自动化PCR反应体系构建和核酸自动化加样功能。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 具有第一类医疗器械备案，加样通道≥4 | 加样通道数量多，且能独立运行，能有效提高提取效率，并且能应对不同样本数量的核酸提取，避免浪费和不必要的仪器加样通道损耗。 |
| 2.2 | ★参数2 | 机械臂：一体式机械臂，集四个加样通道和一个机械臂于一体，优化移动路径 | 一体式机械臂，能有效优化移动路径，提升提取效率 |
| 2.3 | ★参数3 | 移液模式：气动移液 | 气动移液，避免液动移液可能带来的交叉污染 |
| 2.4 | ▲参数4 | 加样功能：自动液面探测，凝块探测，Tip头检测，气密性检测功能 | 自动液面探测，能保障样本体积不确定情况下的吸样准确性，避免漏吸、少吸情况的发生。凝块探测，能避免因样本凝块而导致堵塞Tip头，减少吸样无效率发生。Tip头检测，避免因Tip头误装载或漏装载而带来的无效提取。气密性检测功能，能有效避免因移液臂和Tip头气密性问题，而导致的加样不准等问题。 |
| 2.5 | ▲参数5 | 提取原理：磁珠法提取，支持磁珠洗脱或不洗脱上机扩增；兼容快速核酸释放提取技术。 | 磁珠法提取，能提高提取效率，并且能实现复杂情况的不同项目、不同样本全自动核酸提取。如果磁珠能支持不洗脱直接上机扩增，能减少核酸损失，提高检测灵敏度；快速核酸释放提取技术，能提升提取效率。 |
| 2.6 | ▲参数6 | 样本类型：提取试剂说明书支持多种样本类型（如血浆、血清、外周血、痰液、唾液、胸腹水、脑脊液、干血斑、拭子、脱落细胞、粪便、组织等）同一提取试剂统一同时提取；项目种类：支持多种病原体项目（如NG、UU、CT、HSV2、MP、EBV、HCMV、HPV、手足口等）同时提取；样品通量：可根据样本数自行设置，一次可以处理1-96个样本。 | 面对临床复杂、多变的检测样本和检测项目，支持多种样本类型、多种病原体项目的同步核酸提取，将极大的提高实验室检测效率和检测水平；大样本量处理能力，避免样本量较多时，不必要的提取时间浪费，提高工作效率，并减少因多次提取带来的提取成本增加。 |
| 2.7 | ▲参数7 | 加样范围：10-1000ul | 加样范围宽，应用更灵活。 |
| 2.8 | ▲参数8 | 移液性能：当移液体积≥50uL，CV≤0.4% | 移液精度高，提取核酸的效率和效果更好，更有保障。 |
| 2.9 | 参数9 | 磁场模式：永磁模式 | 永磁磁场更稳定，持久。 |
| 2.10 | 参数10 | 可提供原厂注册的试剂盒≥10种 | 可利用性更为广泛。 |
| 2.11 | 参数11 | 紫外灯：配备紫外灯，可限时开关 | 能最大限度保证实验安全，限时开关，有效节约紫外灯寿命。 |
| 2.12 | 参数12 | 层流罩：配备层流罩 | 最大限度的保证实验安全。 |
| 2.13 | 参数13 | 带有安全保护门，全封闭运行 | 防止样品污染及保护人身安全。 |
| 2.14 | 参数14 | 运行实验时显示实验完成所需剩余时间，真正做到无人值守 | 自动化程度高。 |
| 2.15 | 参数15 | 配备条码扫描系统，支持多种条码 | 利于对接LIS系统。 |
| 2.16 | 参数16 | 一次性吸头，杜绝样本间交叉污染，仪器会将用过的吸头直接丢入废弃吸头存储仓，避免台面污染 | 有效避免交叉污染和台面污染。 |
| 2.17 | 参数17 | 接口类型包含内置USB接口，网卡接口等 | 接口灵活多样，便于拓展。 |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 主机，一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 起始装机包，一个 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。