新冠大通量全自动核酸提取体系（含分杯处理系统、快速核酸提取、全自动液体工作站功能）技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 自动分杯处理系统可用于各类存储于螺帽管的样品的自动处理。特别适合于高传染性的样品前处理，包括抓取、开盖、取样、闭盖等工作。核酸提取仪可对多种样本，如组织、细胞、全血、血清、血浆、生殖道分泌物、FFPE样本等进行病原体DNA、RNA核酸提取和纯化，特殊样本可提供专门的试剂和程序。全自动高通量液体处理系统，可用于试剂分装、微孔板复制与重排、 8道梯度稀释、 96孔板转384孔板、细胞转移/更换培养基、 ELISA 操作（微孔板包被与洗涤）、96 孔板纯化核酸加样等实验。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 血浆、血清、外周血、痰液、唾液、胸腹水、脑脊液、干血斑、拭子、脱落细胞、粪便、组织等样本。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 能实现自动分杯处理、核酸自动提取和纯化，PCR反应体系构建等组合功能。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 最快处理速度 ≥11 秒/样本，一次处理单一样本。 | 有效避免样本间的交叉污染。 |
| 2.2 | ★参数2 | 可以跟生物安全柜组合使用，实现人员与病毒采样管的完全隔离 | 系统的运动部分可放入生物安全柜内，减少操作人员直接接触危险样品，最大限度保障操作人员生物安全。 |
| 2.3 | ★参数3 | 磁棒模块可更换，支持24/48/96通量的互换 | 多模块替换功能，应用更为灵活、广泛。 |
| 2.4 | ▲参数4 | 版位数：可支持6板位，板位上可安装多种类型载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、吸头盒载架，温控模块、磁力模块等完成核酸提取所必备的模块。同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型限制。 | 多种耗材适配，功能强大，应用灵活多样。 |
| 2.5 | ▲参数5 | 可使用户自由设置工作站板位信息，设计所需实验流程，支持拖拽式编程方式，软件可在线更新，软件基于Android操作系统。 | 可自由编程，且灵活方便操作。 |
| 2.6 | ▲参数6 | 支持 16/24/32/48/96 通道核酸抽提板的样本排列方式，兼容大部分核酸抽提试剂盒和核酸抽提仪。 | 兼容性高，应用灵活。 |
| 2.7 | ▲参数7 | 可通过更换载架的方式，适配多种规格且符合标准、质量合格的样品管，并且不局限于单一品牌。 | 兼容性高，应用灵活。 |
| 2.8 | ▲参数8 | 无需输入样品数，设备通过自动识别无样品并停止运行，同时具有暂停和急停功能。 | 智能高效，人性化设计。 |
| 2.9 | 参数9 | 批量放置待分配样本和储液耗材后，一键启动设备，单人可操作多台设备。 | 智能高效，人性化设计。 |
| 2.10 | 参数10 | 设备使用触摸平板操作，可选全中文操作界面。 | 便于操作。 |
| 2.11 | 参数11 | 移液精度：200ul分液 5μl CV< 3% ；20ul分液 1μl CV< 3%；移液准确度：200ul 分液 5μl +/- 2% ；20ul分液 1μl+/- 2% | 移液精确度高 |
| 2.12 | 参数12 | 微孔板规格：96和384孔板：客户自定义或者标准的SBS规格 | 灵活多样，便于广泛应用。 |
| 2.13 | 参数13 | 分液增量（分辨率）：0.1ul | 分液设置精度高，应用更为精准。 |
| 2.14 | 参数14 | 移液模块：高精度96道移液模块，采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命 | 代替人工劳动，实现高效率和自动化。移液模块技术先进，有效延长仪器使用寿命和减少故障率。 |
| 2.15 | 参数15 | 软件具备友好的编程界面，实现移液细节调节的简单化，用户仅需输入相关数据即可完成细节优化。提供友好的用户界面，利于无专业编程背景的用户进行方法开发。 | 方便灵活，简单实用。 |
| 2.16 | 参数16 | 样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-96个样本 | 通量灵活，减少浪费，提取效率更高。 |
| 2.17 | 参数17 | 工作体积：30-1000ul，可最多处理500ul的样本体积 | 支撑范围广泛和大体积提取功能，有效提升应用范围。 |
| 2.18 | 参数18 | 通讯控制：2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、一个音频输出接口、一个WAN接口、内置WIFI、蓝牙 | 接口灵活多样，便于拓展。 |
| 2.19 | 参数19 | 厂家能提供10种以上有国家医疗器械三类证的配套核酸检测试剂 | 可利用性更为广泛。 |
| 2.20 | 参数20 | 提取时间：15分钟/批 | 高效、快速。 |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 分杯处理系统1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 核酸提取仪1台 |  |
| 3.3 | 配置3 | 全自动液体工作站1台 |  |
| 3.4 | 配置4 | 触摸屏PAD 1台 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥5年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。