产床技术要求

| 序号 | 技术参数和性能名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 能做孕产妇分娩时的接产床，又可用作产前或产后的休息床。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 分娩产妇。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 自由体位和一体化分娩 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 腿板（置脚板垫）倾斜角度调节范围：0~25° |  |
| 2.2 | ★参数2 | 腿板（置脚板垫）高度调节范围0~225mm |  |
| 2.3 | ★参数3 | 腿板（置脚板垫）最大负载：≥135Kg |  |
| 2.4 | 参数4 | 腿板（置脚板垫）水平方向旋转角度范围：0~90°（0°，60°和90°三档可调） |  |
| 2.5 | 参数5 | 产床尺寸：总长度≥2m 总宽度≥1m |  |
| 2.6 | 参数6 | 产床最大负载：≥210Kg |  |
| 2.7 | 参数7 | 助产接生时，置脚板（脚垫）无需拆除，可被快速隐藏于坐板底部； |  |
| 2.8 | 参数8 | 产床高度调节范围： 600~ 900mm; |  |
| 2.9 | 参数9 | 产床坐板调节角度范围：0~20° |  |
| 2.10 | 参数10 | 产床背板调节角度范围：-12°~+70° |  |
| 2.11 | 参数11 | 脚支架关节位设计，可快速拆卸 |  |
| 2.12 | 参数12 | 脚蹬-脚托一体化设计； |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 产床主体1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 侧卧位扶手杆2支 |  |
| 3.3 | 配置3 | 脚支架2组 |  |
| 3.4 | 配置4 | 背垫1组 |  |
| 3.5 | 配置5 | 坐垫1组 |  |
| 3.6 | 配置6 | 置脚垫1组 |  |
| 3.7 | 配置7 | 助产把手2支 |  |
| 3.8 | 配置8 | 控制手柄1个 |  |
| 3.9 | 配置9 | 自由体位扶手杆1组 |  |
| 3.10 | 配置11 | 可伸缩式不锈钢输液架1支 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 8小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 技术培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）需满足